Załącznik nr 1 do Zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Oferowana wartość | Opis/parametr (wypełnić tylko w polach wskazanych do uzupełnienia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, nie powystawowy i nie rekondycjonowany. Data produkcji – 2026 rok. | TAK/NIE* | Rok produkcji: …………………. |
| 2 | Zasilanie sieciowe 220-240V. Waga maksymalna 75 kg. | TAK/NIE* | Wartość zasilania:……………. Wartość wagi:…………………… |
| 3 | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | TAK/NIE* |  |
| 4 | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 400.000 | TAK/NIE* | Liczba kanałów:………………………. |
| 5 | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 23". | TAK/NIE* | Przekątna ekranu:……………….. |
| 6 | Programowalny dotykowy panel o przekątnej min. 15 cali, wykorzystywany do obsługi systemu i poprawienia ergonomii pracy | TAK/NIE* | Przekątna panelu:…………… |
| 7 | Dynamika aparatu min.270 dB | TAK/NIE* | Wartość dB……………………… |
| 8 | Ilość niezależnych jednakowych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie Min. 4 | TAK/NIE* | Liczba gniazd:………………….. |
| 9 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] min. 2-20 MHz | TAK/NIE* | Zakres częstotliwości:………………….. |
| 10 | Regulacja min TGC w 10 strefach | TAK/NIE* |  |
| 11 | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 10 cm | TAK/NIE* | Poziom regulacji konsoli………. |
| 12 | Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia | TAK/NIE* |  |
| 13 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu | TAK/NIE* |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
| 14 | Prędkość odświeżania aparatu min. 1700 obr/s | TAK/NIE* | Prędkość………………… |
| 15 | Obrazowanie harmoniczne | TAK/NIE* |  |
| 16 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersja) | TAK/NIE* |  |
| 17 | Doppler kolorowy /CD/ rejestrowanie prędkości min. 4,0 m/s | TAK/NIE* | Prędkość………………… |
| 18 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK/NIE* |  |
| 19 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż 1- 16 mm | TAK/NIE* | Zakres regulacji:……………………… |
| 20 | Regulacja bramki dopplerowskiej - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. 90o podczas badania („na żywo”) . | TAK/NIE* | Zakres regulacji: ………………… |
| 21 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 90o na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy i pomiarów dopplerowskich. | TAK/NIE* |  |
| 22 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie Dopplera spektralnego na obrazach zapisanych na dysku | TAK/NIE* |  |
| 23 | Doppler pulsacyjny PWD z rejestracją prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 8.0 m/s | TAK/NIE* | Prędkość:…………………… |
| 24 | Doppler Fali Ciągłej CW | TAK/NIE* |  |
| 25 | Doppler Tkankowy Spektralny i Kolorowy TVI | TAK/NIE* |  |
| 26 | Możliwość obrazowania jednoczasowego w trzech trybach tzw. Tryb Triplex (B+CD+PWD) | TAK/NIE* |  |
| 27 | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 9 kątami tworzącymi obraz 2D | TAK/NIE* | Liczba kątów……………….. |
| 28 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem kolor Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | TAK/NIE* |  |
| 29 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum x 60 bez straty jakości obrazu | TAK/NIE* | Ilość:…………………… |
| 30 | Nagrywanie plików filmowych. Maksymalna długość filmu B-Mode (2D) w pamięci CINE min. 900 sekund | TAK/NIE* | Długość:……………………… |
| ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 31 | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 300 GB. Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie | TAK/NIE* | Pojemność:…………………. |
| 32 | Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybach B-Mode, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, B-Mode, - regulacja wzmocnienie 2D gain - regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - automatyczna optymalizacja włącz - automatyczna optymalizacja wyłącz - powiększenie obrazu x 60 - mapy szarości - koloryzacja Color Doppler, Color Flow Mode - przesunięcie linii bazowej - zmiana mapy koloru - obrócenie invert Doppler pulsacyjny, - wzmocnienie - przesunięcie linii bazowej - korekcja kata - automatyczna korekcja kąta - -nwersja spektrum | TAK/NIE* | Proszę wskazać: |
| 33 | Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Min. 2 gniazda USB . | TAK/NIE* | Liczba gniazd USB:……….. |
| 34 | Baza danych pacjentów z możliwością zapisu raportów, obrazów statycznych ,pętli obrazowych | TAK/NIE* |  |
| 35 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD, zapisu na pamięci flash oraz wydruku obrazu na videoprinterze po naciśnięciu jednego przycisku | TAK/NIE* |  |
| 36 | Możliwość eksport obrazów, sekwencji i raportów bezpośrednio na komputer klasy PC | TAK/NIE* |  |
| 37 | Opcja automatycznej optymalizacji obrazu po naciśnięciu jednego przycisku w trybie B (jasność, kontrast), PW (PRF, położenie linii bazowej, inwersja) | TAK/NIE* |  |
| 38 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - małych narządów, - mięśniowo – szkieletowych - ginekologiczno-położniczych - kardiologicznych - pediatrycznych - transkranialnych - naczyniowych - jamy brzusznej - płucnych | TAK/NIE* |  |
| 39 | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum) na obrazie zamrożonym i „na żywo” | TAK/NIE* |  |
| 40 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK/NIE* |  |
| 41 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego poprzez gniazdo HDMI, VGA | TAK/NIE* |  |
| 42 | Oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST | TAK/NIE* |  |
| 43 | Tryb czuwania „standby” umożliwiający ponowne uruchomienie aparatu w czasie do 5 sekund | TAK/NIE* |  |
| GŁOWICE |  |  |  |
| 44 | Głowica convex elektroniczna – 1 szt. | TAK/NIE* |  |
| a) | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2-5 MHz | TAK/NIE* | Zakres częstotliwości:…………… |
| b) | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 192 | TAK/NIE* | Liczba:…………… |
| c) | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK/NIE* |  |
| d) | Kąt pola skanowania w trybie B min. 70° | TAK/NIE* | Kąt stopień:………………. |
| e) | Głębokość obrazowania min.32 cm | TAK/NIE* | Głębokość:…………………. |
| 45 | Głowica liniowa elektroniczna – 1 szt. | TAK/NIE* |  |
| a) | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4,0- 12,0 MHz | TAK/NIE* | Zakres częstotliwości……………. |
| b) | Szerokość czoła głowicy min. 50 mm | TAK/NIE* | Szerokość:………….. |
| c) | Liczba fizycznych elementów (kryształów)- min. 256 | TAK/NIE* | Liczba:………………… |
| 46 | Głowica sektorowa elektroniczna – 1 szt. | TAK/NIE* |  |
| a) | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2,0-4,0 MHz | TAK/NIE* | Zakres częstotliwości……………. |
| b) | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 64 | TAK/NIE* | Liczba:………….. |
| c) | Kąt pola skanowania w trybie B min. 120° | TAK/NIE* | Kąt stopień:……….. |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym. Zakres częstotliwości min. 2,0- 6,0 MHz | TAK/NIE* | Zakres częstotliwości……………. |
| 48 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej | TAK/NIE* |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie instruktażowe dotyczące prawidłowego przyłożenia głowic i zawierające bazę obrazów klinicznych | TAK/NIE* |  |
| INNE |  |  |  |
| 50 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł serwisowy, umożliwiający przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania z wyświetlaniem na ekranie serwisanta obrazu na żywo z aparatu. | TAK/NIE* |  |
| 51 | Gwarancja zapewniona przez serwis producenta min 36 miesięcy | TAK/NIE* | Okres gwarancji:……… |
| 52 | Dostawa przez autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK/NIE* |  |
| 53 | Instrukcja w j. polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK/NIE* |  |
| 54 | Zapewnienie części zamiennych przez okres 7 lat | TAK/NIE* |  |
| 55 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | TAK/NIE* |  |
| 56 | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć stosowny dokument na wezwanie zamawiającego) | TAK/NIE* |  |
| 57 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji | TAK/NIE* |  |

*niepotrzebne skreślić

| CENA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota netto (PLN) | Vat (%) | Kwota brutto (PLN) |